# SPÔSOBILOSŤ MERADIEL

CAPABILITY OF MEASURING INSTRUMENTS

### Jozef Hrubec*

## Summary

Based on measured data or some statistical characteristics calculated from their f.e. decide that in production proces is nessesary or not to made remedial staps. Effectivity of remedial steps is given by quality of measured data.

The work describe procedure to evaluation of capability of measuring, instrument byhelp of measuring instrument capability index cgm    and cgmk. This method is used mostly by performance of complette studys of production process capability or capability of mechanical equipment and by regular evaluation of measuring systems capability as part of metrological management.

Key words:	Measuring systém, measuring equipment, measuring instrument capability index

## Úvod

Pri každom používaní by mal ideálny merací systém produkovať len „správne“ merania. Každé meranie by sa malo vždy zhodovať s etalónom. Merací systém, ktorý by mohol produkovať takéto merania by mal mať štatistické vlastnosti nulového výberového rozptylu, nulového vychýlenia, nulovej pravdepodobnosti, chybnej klasifikácie akéhokoľvek produktu, ktorý meria.

Žiaľ meracie systémy s takýmito vhodnými štatistickými vlastnosťami zriedka existujú a tak vo výrobe sa musia používať meracie systémy, ktoré majú menej vhodné štatistické vlastnosti.

## Ciel

Cieľom predkladaného príspevku  je popísať postup hodnotenia spôsobilosti meradla.pomocou indexu spôsobilosti meradla cgm    a cgmk

Objektom sledovania bol mikrometer s rozsahom 0-25 mm, s ktorým sa vo výrobnom procese merajú vyrábané hriadele olejového čerpadla s rozmerom Ø 18 s 6 mm.

Metodika práce

Pri stanovení indexu spôsobilosti meradla sa postupuje nasledovne:

- Meranie sa robí v mieste použitia meracieho zariadenia. Pred začatím skúšky je treba  meracie zariadenie nastaviť podľa kontrolnej návodky a počas skúšky nie je  prístupné zriaďovanie prístroja.

- Nastavovacie a kalibrovacie normály sa musia medzi jednotlivými meraniami  vybrať z meracej pozície a znovu založiť.

- Meranie normálu sa musí uskutočniť na rovnakom mieste a v rovnakej polohe.

- S každým normálom sa uskutoční postupne 50 meraní za sebou a hodnoty sa nanášajú do formulára pre vyhodnotenie indexu spôsobilosti meradla, viď  tabuľka 1.

- Vypočíta sa stredná hodnota  ¯Xa a štandardná odchýlka Sw.

Xa=1ni=1nXi ,										(1)

kde n   - počet meraní,

Xi   - i-tá nameraná hodnota.

Sw=1n−1i=1n(Xi−Xa)2,								(2)

- Indexy spôsobilosti cgm    a cgmk  sa vypočítajú podľa vzorcov:

Cgm=0,2.T6.SW  ,										(3)

kde T – tolerancia znaku

Cgml=(Xr+0,1.T)−X−a3.SW ,								(4)

kde Xr konvenčne pravá hodnota (hodnota normálu).

Cgmk=X−a−(Xr−0,1.T)3.Sw ,								(5)

- Pri ukazovateľovi Cgmk sa berie menšia z hodnôt.

- Kritérium pre posúdenie spôsobilosti meradla:

cgm  a   cgmk ≥ 1,33.

Tab. 1

| Druhá strojárenská a.s. Stará Turá Prevádzka : Martin | Formulár pre vyhodnotenie indexu spôsobilosti meradiel cgm a cgmk |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo prístroja: 293 - 263 | Označenie prístroja: Mikrometer |  | Výrobca: Mitutoyo |  | Rok výroby: 1997 |
| Údaje o výrobku : |  | Údaje o normále : |  | Údaje : |  |
| Názov: Hnaný hriadeľ čerpadla |  | Názov: koncové mierky |  | Index cgm : 0,73 |  |
| Číslo : 64.900 056 |  | Číslo : 54-86320 |  | Index cgmk : 0,62 |  |
| Hodnota znaku znaku : ø 18s6 mm |  | Skutočná hodnota : 18,035 mm |  | Spracoval : |  |
| Tolerancia : 0,011 mm |  |  |  | Dátum : |  |
| Podmienky merania : teplota v miestnosti 20°C |  |  |  |  |  |
| Tabuľka a karta jednotlivých hodnôt Jednotky : μm Odchylka od hodnoty : 18,035 mm |  |  |  |  |  |
| Index spôsobilosti meradla cgm=0,2⋅T6⋅Sw=0,2⋅0,0116⋅0,00054=0,73 |  |  |  |  |  |
| Index spôsobilosti meradla cgmk (do úvahy sa berie menšia z hodnôt cgmk) cgmk=(Xr+0,1⋅T)−Xa3⋅Sw=(18,035+0,1⋅0,011)−18,03483⋅0,00054=0,84 cgmk=Xa−(Xr−0,1⋅T)3⋅Sw=18,0348−(18,035−0,1⋅0,011)3⋅0,00054=0,62 |  |  |  |  |  |
| Minimálna požiadavka na hodnotu cgm a cgmk > 1,33 Poznámka : meradlo nie je spôsobilé |  |  |  |  |  |

Dosiahnuté výsledky

Kontrola mikrometra sa vykonala u výrobcu traktorových motorov  Druhá strojárenská a.s. Stará Turá prevádzka Martin. Meracím zariadením sa kontroloval vyrábaný hnaný hriadeľ olejového čerpadla, na ktorom bola sledovaná výrobná operácia brúsenia na rozmer Ø 18 s 6mm.

Meranie bolo uskutočnené v mieste jeho použitia pri teplote 20ºC. Pred začatím skúšky pomocou koncových mierok sa nastavil mikrometer na hodnotu Xr = 18,035 mm. Počas skúšky nebolo dovolené nadstavovanie meradla. Uskutočnilo sa pädesiat meraní pri ktorých sa musel meraný normál vybrať z meracej pozície a znovu založiť. Meranie normálu sa  uskutočnilo v rovnakom mieste a v rovnakej polohe.

Namerané hodnoty sú zaznamenané v tabuľke 1 spolu so zobrazením kolísania nameraných hodnôt od normálu. Z nameraných hodnôt sa vypočítala priemerná  hodnota ¯Xa = 18,0348 mm a smerodajná odchýlka Sx  = 0,00054 mm. V spodnej časti tab. 1 je uvedený výpočet indexov spôsobilosti meradla cgm  a   cgmk  podľa rovníc  3, 4 a 5.

Dosiahnuté výsledky indexov spôsobilosti meradla cgm  =  0,73a  cgmk  = 0,62 ukazujú, že  uvedené meradlo nie je spôsobilé, nakoľko hodnoty cgm  a   cgmk   sú menšie než je minimálna požiadavka na hodnoty cgm  a   cgmk   ≥ 1,33.

Záver

Príspevok   popisuje   metodický  postup  hodnotenia   meradla  pomocou  indexu spôsobilosti meradla cgm  a   cgmk .Táto metóda sa používa hlavne pri vykonávaní kompletných štúdií spôsobilosti výrobných procesov, alebo spôsobilosti strojných zariadení a pri pravidelnom  hodnotení spôsobilosti meracích systémov ako súčasť metrologického riadenia.

Literatúra

1	CHAJDIAK, J. : Štatistika a riadenie kvality. STATIS, Bratislava, l995

2	Measurement Systems Analysis – Reference Manualy Oct. 1990,

3	Chrysler Corporation, Ford Motor Company, General Motors Corporation

* Doc. Ing. Jozef Hrubec, CSc.

Katedra spoľahlilvosti strojov, Mechanizačná fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita

Kalvária 3

949 76  Nitra

Tel.: 00421 – 87 – 7722187; e-mail: Hrubec@hotmail.com